附表（五）牙醫醫院設置標準表                                                                                                                  
	                設置標準

項目
	牙醫醫院
	備註

	         一

         、

         名

         稱
	某某牙醫醫院
	

	         二

         、

         診

         療

         科

         別
	設下列專科之一科或數科。
1.牙體復形科。

2.牙髓病科。

3.牙周病科。 

4.補綴牙科。 

5.齒顎矯正科。 

6.兒童牙科。

7.口腔顎面外科。

8.口腔病理科。

9.膺復科。
	

	   三

   、

   人

   員


	 （一）
   牙

   醫

   師
	1.各診療科均應有專科醫師資格之牙醫師一人以上。

2.應有四人以上(專任醫師三人，其中二人需符合畢業後一般醫

  學訓練之教學醫師資格)。
	

	
	 （二）

   護

   理

   人

   員
	1.門診：每診療室應有○．五人以上。

2.有病房者，每四床應有一人以上。
3.設下列部門者，其人員並依其規定計數：

  (1)手術室：每手術台應有一人以上。

  (2)手術恢復室：每床應有一人以上。
	1.護理人員包括護理師及護士。
2.門診護理人員應另接受牙科口腔醫療輔
  助作業相關訓練。
3.床數指一般病床數。開業登記時，以實

  際開放使用病床數計算，惟使用病床數

  不得少於核准設立之病床數百分之二

  十，且總人數應有五人以上，並應於一
  年補實。

	
	 （三）

   藥

   劑

   人

   員
	應有藥師一人以上。
	藥劑人員包括藥師及藥劑生。

	
	 （四）

   醫

   事

   檢

   驗

   人

   員
	設有醫事檢驗設備者，應有醫事檢驗師一人以上。
	醫事檢驗人員包括醫事檢驗師及醫事檢驗生。

	
	 （五）

   醫

   事

   放

   射

   人

   員
	1.應有一人以上。
2.依法領有操作執照。
	醫事放射人員包括醫事放射師及醫事放射士。

	四
、
醫
療
服
務
設
    施


	 （一）

   治
   療
   台
   數
	應有四台以上。
	

	
	 （二）

   病
   床
   數
	應設十床以上。
	指一般病床數。

	
	 （三）

   病
   房
	1.病房應符合下列規定：
(1)應設病室，且有空調設備。

(2)應設護理站。

(3)應設治療室。

(4)設有浴廁設備者，應有扶手及緊急呼叫系統。

 (5)每一病房之病床數，不超過五十床。

(6)應有輪椅、推床或擔架。

(7)應有被褥、床單存放櫃及雜物之貯藏室。

(8)應有污物、污衣室。
2.病室應符合下列規定：
(1)應有浴廁設備，並有扶手及緊急呼叫系統。
(2)每床最小面積（不含浴廁）應有七．五平方公尺。

(3)單床病室，每床最小面積（不含浴廁）應有九．三平方公尺。

(4)床尾與牆壁（床尾）間之距離至少一．二公尺。

(5)床邊與鄰床之距離至少一公尺。

(6)床邊與牆壁距離至少○．八公尺。

(7) 床與床之間，應備有隔離視線之屏障物。但多人床之病室，每一病室至多設五床。

 （8）每床應具有床頭櫃及與護理站之呼叫器。

 （9）病床應有床欄並可調整高低。

 （10）應有可供自然採光之窗戶。

3.護理站應具下列設施：
(1)準備室、工作台及治療車。

(2)藥櫃及冰箱。

(3)急救車、醫用氣體及抽吸設備。

(4)洗手台。
4.討論室及醫師值班室：每一○○床應各設一間，餘數滿五○床
  以上者，以一○○床計。
	每床最小面積（不含浴廁）計算方式為：病室面積減病室內浴廁面積後除以病室內床數。



	
	 （四）

   急

   診

   設

   施

  
	1.應設置急診設施。
2.設急診設施者，應具有下列急診設備：

  (1)一般急救設備。

  (2)急診觀察床、推床、輪椅。

  (3)空調設備。
3.設有明顯標誌。
4.急診手術、檢驗、放射線檢查及藥局應為二十四小時作業。


	所稱一般急救設備，包括：

(1)醫用氣備設備。

(2)人工呼吸輔助器。

(3)氣管切開包。

(4)氣管插管。

(5)抽吸設備。

(6)導尿管。

(7)小型手術器具。

(8)含同步設備之心臟去顫器。

(9)止血帶。

(10)夾板。

(11)常備急救藥品。

	
	 （五）

   手
   術
   室
	1.急性一般病床一○○床以上者，應設手術室。

2.設手術室者，應符合下列規定：

（1）手術室應為獨立之區域，並分清潔區及無菌區。
 （2）應設專用空調系統及除塵設備。

 （3）應設更衣室及刷手台。

（4）應設手術病人家屬等候區。

（5）污物處理設備。

3.手術室應具下列設備： 

（1）麻醉設備。

（2）手術台：每一手術室設一台為限。 

（3）抽吸設備。

（4）醫用氣體設備。

（5）器械台。

（6）醫療影像瀏覽設備。

（7）無影燈及輔助燈。

（8）手術包。

（9）應具手術時之生命監視系統。

（10）活動式紫外線消毒燈。

4.應設手術恢復床，並具有急救設備。
	1.備有手術記錄單、手術室日誌及工作手冊。

2.手術病人家屬等候區應提供手術相關動
  態資訊，並有手術詢問處。

	
	 （六）

   調

   劑

   設

   施
	1.應設調劑設施。

2.藥劑部門應具有調劑作業、用藥指導、候藥及藥庫作業處所。

3.調劑作業處所應具下列設備：
(1)洗手設備。

(2)維持合適的溫度、照明與空調設備。

(3)冷藏藥品專用冰箱，且其內應設置溫度計。

(4)列印藥袋資訊之相關設備。

4.設置無菌調劑處所者：

(1)應設準備室放置隔離衣、手套、口罩等保護裝備，並設有
   腳踏式或自動感應水龍頭之刷手台。
(2)調配癌症化學治療藥品者：

     A.應具垂直式操作台之負壓調配室。
     B.調配室應設高效率過濾網(HEPA)過濾之通風設備、傳

       遞箱(pass box)及具有無隙縫易清潔之地板。
	

	
	 （七）

   檢

   驗
   設
   備
	下列檢查設備，視需要設置:

(1)臨床生化檢查

(2)臨床血液檢查。
(3）臨床顯微鏡檢查。

(4)臨床血清、免疫檢查。

(5)臨床微生物檢查。

(6)血庫基本設備。
	

	
	 （八）

   放
   射
   線
   診
   斷
   設
   備
	1.應具有下列設備：

（1）一般常規用放射線檢查設備。

（2）影像處理及儲存設備。

（3）更衣室。

2.放射線之儀器設備應符合游離輻射防護法之規定。
	

	
	 （九）

   供
   應
   室
	1.應設供應室。
2.供應室應明顯劃分已消毒區與未消毒區，並具有下列設備：

（1）清洗設備。

（2）污物處理設備。

（3）高壓蒸汽消毒器及其他消毒設備。

（4）未消毒物品貯藏設備。

（5）已消毒物品貯藏設備。
	

	
	 （十）

   牙

   體

   技

   術

   室
	1.視需要設置。
2.牙體技術室應具下列設施：
 (1)有明顯區隔之獨立作業場所。
 (2)明顯劃分成品區，並設有清洗設備、污物處理設備、吸塵設

    備及金屬、石膏研磨機。
 (3)有通風設備、防塵及採光照明設備。
 (4)其他足以執行牙體技術業務之設備及保存執行業務紀錄之

    設施。

3.總樓地板面積，不得小於二十平方公尺。
	

	
	 （十一）
   醫
   務
   行
   政
	1.應有專人管理病歷。
2.一○○床以上者，應有專業人員負責病歷管理、社會服務及營

  養部門。
	

	五
、
建
築
物
之
設
計
、
構
造
與
設
    備


	 （一）

   總
   樓
   地
   板
   面
   積
	平均每床應有四十平方公尺以上。
	1.以一般病床數計。
2.不含醫院宿舍及車庫(停車場)。

3.私立醫院變更負責醫師時，總樓地板面

  積平均每床面積得依原標準計算之。

	
	 （二）

   一
   般
   設
   施
	1.應設推床專用電梯或斜坡道。但僅使用地面一樓之建築物，不在此限。
2.病房病室不得設於地下室，並應有可供自然採光之窗戶。

3.病房高度，地板至天花板之垂直距離至少二．四公尺。
4.病房走道淨寬至少一．八公尺。
5.主要走道台階處，應有推床或輪椅之專用斜坡道。
6.浴廁、走道、公共電話等公共設施，應有對殘障或行動不便
  者之特殊設計。
7.應有討論室、醫師值班室。

8.病室門寬至少一百公分。

9.病房應二十四小時供應熱水。
	病房病室每床應有之最小面積，依醫療服務設施病房欄之標準規定。

	
	 （三）

   空
   調
   設
   備
	下列單位應維持室溫攝氏二十至二十八度；相對濕度五十至八十
百分比： 
（1）手術室。
（2）手術恢復室。

	

	
	 （四）

   安

   全

   設

   施
	1.樓梯、平台及病房走道應設有扶手欄杆。

2.樓梯及浴廁地板應有防滑措施。

3.病房浴廁設有扶手，並設有緊急呼叫系統。

4.各層樓至少設有二個不同方位之安全門，並有指示燈。
	

	
	 （五）

   緊
   急
   供
   電
   設
   備
	1.應設有緊急供電設備。

2.緊急供電範圍至少應包括： 
（1）手術室。
（2）急診室。
（3）手術恢復床。

（4）護理站。
（5）實驗診斷設備。
（6）血庫。
（7）調劑作業處所。
（8）醫療專用電梯。
（9）發電機室、鍋爐間。
（10）病人與護理站之呼叫系統。
（11）火警警報系統。
	

	六
、

    其

    他

    設

    施


	    太

    平

    間
	1.一○○床以上者，應設太平間。

2.設太平間者，應具有屍體冷藏設備。
	


附註：本表所定醫事人員員額，以病床數作為計算基準者，其實際病床數未滿所定某一額度病床之最高額時，仍應依各該額度配置所定人員。例如：規定每十張病床，應配置醫師一人者，其未滿十張病床時，仍應配置一人；其超過十張病床，未滿二十張病床時，應增置一人，其餘類推。
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